## Slide 1: Титрование методом Карла Фишера. Надлежащая работа с пробами.

## Slide 2: Правила пробоотбора
Представительность
Быстрый отбор
Гомогенность

## Slide 3: Хранение проб
Пробы не хранить
Либо в флаконах:
стеклянных
с узким горлышком
с септой
ополоснутые пробой

## Slide 4: Величина пробы
Факторы:
метод анализа
предполагаемое содержание воды
точность определения
Количество воды:
кулонометрия - от 0,5 до 2 мг.
Предел обнаружения 10-50 мкг.
волюметрия - 10 мг.

## Slide 5: Ввод пробы. Жидкие пробы
Высокое содержание H2O - шприц 1мл
Низкое содержание H2O - шприц 1 или 10 мл.
Вязкие пробы - шприц 5 или 10 мл с толстой иглой

## Slide 6: Ввод пробы. Твёрдые пробы
Кулонометрия - пробы не вносить прямо в ячейку
Пробоподготовка:
экстракция
растворение
сушильная печь

## Slide 7: Ввод пробы. Твёрдые пробы
Волюметрия - пробы можно вводить прямо в ячейку
Хрупкие/твердые:
аналитическая мельница
лодочка

## Slide 8: Ввод пробы. Твёрдые пробы
Тонкоизмельченные/пылевидные:
лодочка с трубочкой
Тонкоизмельченные с очень низким содержанием H2O:
сухой контейнер, либо экстракция

## Slide 9: Ввод пробы. Твёрдые пробы
Мягкие (твёрдые) жирные :
измельчаются, вносятся шпателем
Неоднородные - гомогенизация
Воскообразные :
растопить при 50 °C и
ввести в шприц
шприц греется параллельно

## Slide 10: Влияние атмосферной влажности
В стенд не должна проникать атмосферная влага.
Правила:
Отверстия должны быть закрыты
Определение дрейфа перед
каждым анализом
Наличие осушителя

## Slide 11: Влияние атмосферной влажности
Дрейф - H2O, проникающая в стенд для титрования.
Оптимальные значения дрейфа:
волюметрия 20 мкг/мин
кулонометрия 5-10 мкг/ мин

## Slide 12
Спасибо за внимание!